
雅安市名山区疾病预防控制中心
采购需求调查文件

项目名称：雅安市名山区疾病预防控制中心理化检验检测能力提升项目
项目编号：名疾采2024-02号

采购人：雅安市名山区疾病预防控制中心
二○二四年七月

地址：雅安市名山区蒙阳镇仙茶路25号   邮编：625100

联系电话：0835-3222579  传真电话：0835-3222579

邮箱：4747001@qq.com

目     录
3第一章  采购需求调查邀请公告


1

0
第二章  调查须知

12第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件


14第四章  调查程序


16第五章  调查响应文件格式



    
第一章 采购需求调查邀请公告

   雅安市名山区疾病预防控制中心拟对雅安市名山区疾病预防控制中心理化检验检测能力提升项目前期市场调研、询价，采用竞争性磋商方式进行采购需求市场调查，现特邀请符合本次调查要求的供应商参加。

项目名称： 雅安市名山区疾病预防控制中心理化检验检测能力提升项目
资金来源：《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省疾病预防控制局关于下达2024年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕16 号）

项目编号：名疾采2024-02号

需求调查内容：

	包号
	设备名称
	数量
	预算（万元）
	备注

	1
	电极仪
	1
	12
	

	2
	液氮罐
	1
	0.5
	

	3
	水平旋转仪
	1
	0.5
	

	4
	水平摇床仪
	1
	0.5
	

	5
	气相色谱仪
	2
	110
	

	6
	原子吸收光谱仪
	1
	30
	

	7
	流动注射分析仪
	1
	25
	

	8
	紫外可见分光光度计
	1
	5
	

	9
	实验室器皿自动清洗仪
	1
	10
	

	10
	大流量大气采样器
	2
	2
	

	11
	二氧化氯快速检测仪
	1
	1
	

	12
	单道移液枪
	2
	0.5
	

	13
	八连移液枪
	3
	3
	

	合计
	200
	


基本要求   

（一）产品基本要求
1、电极仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）多参数测试仪主机需配制pH/mV测量模块、溶解氧测量模块、pH/离子浓度测量模块； 

（2）可被主机智能识别的三合一复合pH电极一支；

（3）可被主机智能识别的溶解氧电极一支；

（4）可被主机只能识别的复合氟离子电极一支； 

（5）磁力搅拌器一台；

（6）配备校准标准液一套；氟离子标准液一瓶；氟离子强度调节剂一瓶；氟离子参比液一套；

（7）电极支架三套。
2、液氮罐设备基本要求：（实质性要求）
（1）罐体容量20-40L；

（2）罐体径口120-240mm；

（3）放置位置6-8个；

（4）液氮保存天数200-300天;

（5）罐盖需配备安全锁；
3、水平旋转仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）载物盘500-600cm2；

（2）载物盘需带可视保护盖；

（3）转速0-200r/min可调；

（4）回旋半径0.8-1.2mm；

（5）时间0-30min可调。
4、水平摇床仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）震荡幅度:20-40mm;

（2）定时功能0-60min可调；

（3）震荡频率50-300可调；

（4）承载重量20-50kG；

（5）负载量35-60支（250mL）

5、气相色谱仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）主机：带有流量控制系统的高性能毛细管气相色谱仪，在同一台仪器上至少可以同时安装两个及以上进样口个检测器。 

（2）第一台检测器：

①检测器要求： 氢火焰离子化检测器（FID）；热导检测器（TCD）；电子捕获检测器（ECD）

②自动进样器：样品位数：70-240位；

③顶空进样器：样品位数量：70-240位；
加热孔数量：12-36个样品瓶位；

⑤顶空通过气相软件可以完全控制；

（3）检测器：

①第二台检测器： 氢火焰离子化检测器（FID）；火焰光度检测器（FPD）；

②自动进样器：样品位数：70-240位

③热解析仪自动进样器：样品位数：24-120位；

④采样管活化仪：同时活化位数5-30
6、原子吸收光谱仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）测定模式：火焰法/石墨炉进样法；

（2）光学系统：光学单光束/光学双光束/电子双光束自动切换；

（3）原子化部的切换：燃烧头和石墨炉自动切换

（4）灯安装数：6-12个，同时点灯任意1-4个灯（1-2个预热）；

（5）背景校正：快速氘灯法和快速自吸收法，均可用于火焰分析和石墨炉分析；

7、流动注射分析仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）仪器检测要求：需满足氨氮、氰化物项目的检测；

（2）分析通道可以全自动在线稀释配比标准曲线，无需手动稀释配比标准曲线；

（3）分析通道模块应包括相应的在线加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等系统；

（4）所有系统在分析通道模块上实现；

（5）仪器2个模块的主机与自动进样系统为一体机设计，非主机与进样器拼接式；全自动进样系统样品位数≥70位；

8、紫外可见分光光度计设备基本要求：（实质性要求）

（1）光学系统：准双光束光学系统；

（2）光度方式：透过率、吸光度、反射率；

（3）测量方式瞬间完成主要测量功能：

（4）光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定、波长扫描速度：≥30000nm/min；
（5）可连续检测多个样品，全程自动化检测，可以实现多个样品连续测量；

（6）须配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，具有特异性选择富集能力；

9、实验室器皿自动清洗仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）清洗内腔容量160-480L；

（2）自动进样小瓶和容量瓶污染脂类化合物，清洗过后，不得检出异常峰；

（3）应搭载全程自动控温干燥系统，避免温度过高损坏器皿或过低干燥效果差；

（4）须配置智能水软化系统，对自来水自动软化；

（5）须配置在线电导率监测系统，实时监测器皿上的污染残留，超过设置值可自动重新清洗直至合格。10、大流量大气采样器设备基本要求：（实质性要求）
（1）采样通道4-8；

（2）每通道采样速率0.1-1L/min可调；

（3）每通道采样时间0-30min可调；

（4）有大泡吸收管固定架。

11、二氧化氯快速检测仪设备基本要求：（实质性要求）
（1）检测二氧化氯、余氯范围：0-8mg/L；

（2）数字显示屏，配置样本检测瓶2-4个

12、单道移液枪设备基本要求：（实质性要求）
（1）量程：1—10mL

13、八连移液枪设备基本要求：（实质性要求）
（1）量程：10—100uL

注：以上要求为最低要求，投标人提供的产品必须满足或超过此要求。
（二）商务要求（实质性要求）
1、上述仪器设备质保期≥3年；

2、技术参数及售后服务

（1）调查人提供设备详细技术参数、功能及配置。

（2）调查人质保期内接到通知后2小时内响应，12小时到场，并承担修理调换的费用，连续3次出现同样故障，无条件更换新机及附件。（提供承诺函） 

（3）提供详细售后服务方案。（内容包括但不限于设备初始配置、保质期、问题讲解、人员培训及技术咨询、帮助等方案）

（4）投标文件提供的所有配置参数均为标准配置参数，没有选配。
（三）其他要求（实质性要求）

1、服务保证：提供详细的售后服务方案、配置清单；

2、在四川设有办事处，有厂家专业售后工程师响应售后服务。 

（四）演示要求

参与调查人须准备与本次调查需求有关的PPT文档，在调查时需进行现场演示（我中心可提供投影和笔记本电脑使用）。演示文档在调查时进行现场演示讲解（时间控制在10分钟内），未提供或未准备的视为资料提交不全，取消调查资格。（PPT演示文档包含但不限于：设备型号、功能、详细参数、配置清单、售后服务方案、售后办事处证明材料等）。

五、资金预算：200万元。 

六、合格参加调查人应具备的资格条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、法律、行政法规规定的其他条件；

  (二)本项目的特定资格要求：

1、不接受联合体参与调查。

2、不允许分包。
七、 领取调查文件时间及获取方式

（一）调查文件的获取时间(即报名时间)：调查文件发布之日起至2024年08月01日17时00分。（北京时间、法定节假日除外）

（二）调查文件的获取方式

1、现场报名：在报名时间内带法人代表授权委托书加盖公章（须注明项目名称、联系人及联系电话、电子邮箱、包号（如涉及）、附经办人身份证原件及加盖调查人公章的复印件到雅安市名山疾病预防控制中心（后勤科116）现场报名。
2、网络报名：将上述资料按要求扫描后发送至QQ邮箱（4747001@qq.com）进行登记报名（节假日期间可接收网络报名）。
3、调查文件获取和调查报名登记：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内到指定地点领取调查文件或通过雅安市名山区疾病预防控制中心公众号，雅安市名山区人民医院官网下载获取，在规定时间内未进行调查报名登记备案的供应商，均无资格参加该项目的调查(调查资格不能转让)。

八、调查时间及地点
（一）调查文件递交截止时间：2024年8月05日14时00分（北京时间）。 

（二）调查文件递交地点：雅安市名山区疾病预防控制中心后勤科116室。

（三）调查文件必须在调查截止时间前送达调查地点，逾期送达的调查文件不予接收。本次调查不接受邮寄的调查文件。

（四）调查地点：雅安市名山区人民医院采购办（蒙阳镇西大街180号，老院区消毒供应室二楼）。
九、采购信息发布：本调查邀请在雅安市名山区疾病预防控制中心公众号，雅安市名山区人民医院官网以采购招标形式发布。挂网时间：2024年7月25日。洽谈时间：2024年8月05日14时00分。

十、联系人及联系电话

采 购 人：雅安市名山区疾病预防控制中心

采购办地址：雅安市名山区蒙阳镇仙茶路25号

联系人及电话：吴老师  0835-3222579     

邮箱：4747001@qq.com   

项目负责人及联系电话：吴老师  0835-3222579
第二章 调查须知

一、调查须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	供应商须知
	本次采购需求调查是采购人采购前期做的市场调研、询价，并非确定提供本次设备的供货供应商。（供应商若前期参与了本次采购需求整体编制，则不能参与本项目的政府采购。）

	2
	采购预算、报价要求（实质性要求）
	本项目预算资金：200万元。 
1.供应商的报价是供应商响应调查文件要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2.报价要求：报价金额不能超过预算价，否则将视为无效。

	3
	调查方法
	根据报价、技术参数与配置等、四川省内同品牌同型号业绩进行综合评估，结果公告在雅安市名山区疾病预防控制中心公众号公示。

报价一览表

调查响应文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)；

3. 电子文件U盘（U盘包含报价一览表、调查响应文件电子文档及PPT演示文件）

	4
	需要递交的资料
	

	5
	调查文件的澄清和修改
	在调查文件截止时间前，我中心无论出于何种原因，可以对调查文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我中心以电话通知方式通知参加调查人。

	6
	其他须知
	1.公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加调查的请于调查前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入中心采购诚信度黑名单，中心将在2年内不再邀请参加中心采购活动。

2.本次调查采取竞争性调查方式进行。

	7
	答疑会和现场考察
	采购单位认为有必要，另行书面通知。

	8
	调查文件咨询
	联系人：吴老师 
联系电话：0835-3222579


	本次调查活动需要报名，未参加报名者不能参与调查活动，报名结束后，如符合调查条件的报名供应商应满足3家，可组织中心内调查活动；如不足3家的，本次调查活动不再继续进行。


二、调查纪律

参加调查人参加调查不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加调查人；

3、与申请比选科室、其他参加调查人恶意串通；

4、向申请科室、调查小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格参加调查人，其调查资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我中心其他采购项目邀请对象。

三、总则

1、适用范围

本调查文件仅适用于本次采购需求调查项目。

2、参加调查人参会须知

（1）参加调查人未按时到场参加本次开标活动的，视为放弃参加。

（2）我中心在调查文件规定的时间和地点组织本次调查活动，参加调查人须派代表参加并签到以证明其出席，雅安市名山区人民医院采购办（蒙阳镇西大街180号，老院区消毒供应室二楼）。
（3）本项目采用综合评分方式进行采购需求调查。

3、调查响应文件的组成（按顺序装订成册）

（1）参加调查人资格证明文件

(2)调查活动承诺书

（3）产品详细参数（不能体现品牌）

 (4)产品配置清单

(5)产品图片资料

(6)提供详细售后服务方案

(7) 四川省办事处证明材料，售后服务优势和承诺

（8）四川省内同品牌产品业绩名单等。

请按（1）-（8）顺序准备资料后，形成参加调查人的《调查文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“调查文件”文件袋，并按要求密封。

4、技术部分：

4.1投标产品的型号、功能、配置、数量；（如果本次参加调查）的设备国家实行生产许可审批制度，则投标人须提供相关生产许可证件复印件；如产品本身需要取得注册证或者需要经过强制认证的，应提供相应证明文件。）

4.2投标产品本身的详细技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）

5、报价（包含参加调查的所有参数）

（1）本次调查报价允许二轮报价，参加调查人根据项目预算控制价，进行单项报价和总报价，报价金额不得超过预算价，两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，参加调查人在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则按无效报价处理。

（2）参加调查人的报价应包括完成本项目所需所有材料费、人工费、安装费、培训费、办公费及税费等其它一切费用。

（3）参加调查人按调查文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。

6、调查文件的递交

（1）参选文件分报价一览表、调查文件（一正两副）和电子文件，并按调查文件要求的格式分别进行密封。

（2）供应商递交的调查文件为壹式叁份，其中正本壹份、副本贰份。并在调查文件封面标明项目名称、项目编号、调查日期、供应商名称以及“调查文件”字样。

（3）调查文件应根据调查文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）调查文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）调查文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按调查文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）参加调查人应由有效的法定代表人身份证明或法定代表人递交调查文件，在递交调查文件截止时间后送达的任何参调查文件将被拒绝。

7、密封：投标人应将调查文件的正本和副本、电子文档、“报价一览表”分开密封装在单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

8、知识产权

参加调查人应保证在本项目使用的任何产品和服务不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因此产生的纠纷由参加调查人承担所有相关责任。

第三章  具有独立承担民事责任的能力证明文件
提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：①企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。②根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

第四章 调查程序
1、调查会程序：调查会主持人按照调查文件规定的调查开始时间宣布开始，按照规定要求主持调查会。调查会将按以下程序进行：

2、宣布调查会开始。主持人宣布调查会开始并致辞，当众宣布参加调查会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“供应商报名表”宣布参加调查的供应商名单。

3、监督人员、参加调查人当众检查调查文件的密封情况。

4、当众拆封参加调查单位的《报价一览表》并依次宣读调查报价。

5、资格性审查。由调查小组依据法律法规和本调查文件的规定，对供应商提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定投标供应商是否具备调查资格。

6、调查。调查小组在调查过程中经采购人同意可以根据调查文件要求实质性变动功能、配置要求和服务要求等。

（1）资格审查通过的供应商以现场抽签的方式确定调查顺序，逐一进行调查。

（2）磋商一般程序为：参加调查公司代表进行PPT演示，对设备型号、功能、详细参数、配置清单、售后服务方案及其他事项的说明并接受评审专家答疑。

（3）调查小组合议。所有供应商答疑完毕后，调查小组进行合议，如有需要，可再次请部分供应商调查。

7、报价。调查小组与每一位供应商调查结束，供应商在规定时间内提交最后报价。

8、综合评估。磋商结束后，由调查小组按照调查文件规定的评审方法和标准对供应商的响应文件和报价进行综合评估。按照综合评估得分及产品性能，确定两种供货方案。中心将择期进行第二次市场调查，推荐政府采购前期采购需求整体编制。

9、调查项目评分明细表

	序号
	评分因素

及权重
	分　值
	评分标准
	说明

	1
	
报价40%


	40分
	满足调查文件要求且最后报价最低的供应商的价格为调查基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

调查报价得分=(调查基准价/最后调查报价)×40%×100；

注：1.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.报价评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
	共同类评分

	2
	设备技术参数及配置49%
	49分
	调查小组根据供应商所提供的技术参数、功能、配置、使用年限等进行评比，第一名得49分，第二名得44分，第三名得39分， 第三名以后每降一名得分减1分。（名次可并列）
	共同类评分

	3
	类似业绩3%
	3分
	提供自2022年以来类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得3分。

（注：1.此业绩只针对与参与产品同品牌同型号的四川省内产品业绩，并非要求一定是供应商业绩。2.提供合同复印件加盖投标人鲜章。3.合同必须体现价格，若未体现价格或与参与产品非同品牌型号将不得分。）
	共同类评分

	4
	演示要求3%
	3分
	根据招标文件要求及演示内容的完整性、合理性进行评分。第一名得3分，第二名得2分，第三名及以下名次得1分。（名次可并列）
	共同类评分

	5
	售后服务5%
	5分
	针对本项目提供：1.项目实施方案、项目培训方案；完成每项得1.5分，2、设备质保期3年，每多一年得1分，最多得2。
	共同类评分


第五章  调查响应文件格式

附件：密封袋的格式

	调查名称：                   

调查响应文件

供应商名称：                  

调查日期：                   




封面格式可自拟，但应包括本格式内容

	正本或副本


调查响应文件

项目名称（包号）：________________

供应商名称：             (盖单位章)
调查日期：   年   月   日

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供营业执照副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖公章)；税务登记证副本复印件(注：①在有效期内；②复印件加盖公章)；

注：1.企业若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力。

2.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺，格式自拟。

(二)调查文件要求提供的其他证明文件(见第一章)

（三）制造商企业规模声明函

雅安市名山区疾病预防控制中心：

  本公司郑重声明，本公司参加（单位名称）的（项目名称）项目调查活动，提供的货物制造商规模如下：

1.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（设备名称），制造商为：（企业名称），属于（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                             参加调查人名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

（四）参加调查活动承诺函
雅安市名山区疾病预防控制中心：

我方全面研究了“                      ”项目调查文件，决定参加贵单位组织的本项目调查活动。我方授权             （姓名、职务）代表我方(单位名称)全权处理本项目调查的有关事宜。

1、我方知晓本次调查活动没有结果公告，自愿参加并按照调查文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、我方为本项目提交的调查响应文件正本1份，副本2份，电子U盘1份，调查报价一览表1份。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与调查有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方承诺所提供的调查响应文件达到贵方提出的标准要求。

5、我方所递交的所有资料不再收回。

参加调查人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

（五）基本要求应答表

项目编号：                                           

	序号
	调查要求
	响应应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表至少要填写调查文件中基本要求的偏离情况（包括无偏离、正偏离和负偏离）的详细偏离内容。

2．按照调查文件要求的顺序对应填写。

3.参与人必须据实逐条填写，不得虚假应答，否则将取消其调查资格。

                           参加调查人名称：XXXX（单位盖章）

              法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

(六)调查报价一览表

项目编号：                                        第XX包（如有分包）                           

	序号
	货物名称
	品牌

规格型号
	使用年限
	数量
	单价

(元)
	总价

(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1.本报价已包含产品设计、生产制造、包装运输、安装、调试、检验、培训（带习带教）、利润、税金、保险和完成本项目的所有材料费等费用以及调查文件规定的其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.单项报价和总价，报价不得超过本项目预算金额。
参加调查人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

(七)参选人基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号）
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备  注
	


注：供应商应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

(八)服务方案
雅安市名山区疾病预防控制中心：

内容自拟。

                                                         参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

（九）法定代表人授权书
雅安市名山区疾病预防控制中心：

本授权声明 ：          （参加调查人名称）         (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（项目编号） 项目包号  调查活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调查等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

联系电话：

参加调查人名称：      （盖章）

注：如法定代表人亲自参与本次调查活动的，调查文件中不需要此授权书。

(十)承诺函

雅安市名山区疾病预防控制中心：

内容自拟。            

参加调查人名称：

                法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

                         调查日期：      年      月      日

（十一）四川省内医院同类业绩名单                                               

	序号
	单位名称
	合同日期
	合同金额
	联系人（厂家/医院）
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	后附采购合同复印件

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


参加调查人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
地址：雅安市雨城区滨江                              邮政编码：610041

电话(TEL):86-028-61375575、028-83381268                                                             传真(FAX):028-83381178 

